## List1
Ponudnik: _____________________
Predračun št.: __________________
ZAP. ŠT. | PREDMET | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | VREDNOST Z DDV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Operacijska miza mobilna, komplet z dodatki
2 | Steber je mobilen, z podnožjem, premikati ga je mogoče s pomočjo transporterja. Steber OP mize je oblikovan tako, da sprejme vse mizne plošče, ki so kompatibilne s sistemom. Plošče lahko nastavimo na steber z ene ali druge strani stebra, steber pa ima avtomatsko zaznavanje strani plošče | KOM | 1
3 | Električno napajanje stebra 220V in baterijsko napajanje z avtonomijo cca 7 dni z enim polnjenjem, ki se izvaja preko priključnega kabla za napajanje.
4 | Pogon za premikanje plošče dovajajo štirje motorji z zobniškim reduktorjem; vsi pogoni delujejo na principu z nežnim zagonom za linearno zaganjanje vseh pogonskih funkcij; ta mehak štart krmili elektronika linearno dinamično in brezstopenjsko.
5 | Na stebru se nahajata dve vtičnici za istočasni priklop daljinskega upravljalca in nožnega stikala.
6 | Steber omogoča sprejem plošč operacijske mize z ene ali druge strani bodisi z zglavjem ali vznožjem naprej. Avtomatsko določanje orientacije mizne plošče na krmilni plošči na stebru, funkcijske tipke so redifinirane kot je zahtevano.
7 | Sistem omogoča avtomatsko zaklepanje plošče operacijske mize na stebru, z elektronskim nadzorom. Varno zaklepanje se izvrši z vsemi štirimi varnostnimi zaskočkami na stebru in transportni napravi
8 | Na vsaki strani stebra se nahaja en sprejemnik za aktiviranje funkcij stebra z ročnim IR krmilnikom; to zagotavlja reagiranje stebra ob vsakem času, ko poteka operacija.
9 | Motorizirano uravnavanje:
10 | Nastavljiva višina:
11 | - zgornji položaj mize (brez fiksne in snemljive blazine) najmanj 1200mm
12 | - spodnji položaj mize (brez fiksne in snemljive blazine) največ 600mm (dovoljeno odstopanje +5%)
13 | Trendelenburg položaj: + 45° / - 45°
14 | Nagib (stranski): + 30° / - 30°
15 | Pomik hrbtne plošče + 80° / - 40°
16 | Pomik nožnih plošč + 80° / - 90°
17 | Longitudinalni pomik minimalno 350 mm
18 | Funkcija avtomatskega 0-položaja: DA- hitri sistem izravnave, v primeru nenadno nastalega nujnega stanja se mora miza vrniti v nulti položaj prej kot v 30-ih sekundah (npr. ob zastoju srca v položaju »beach chair« vrnitev v nulti položaj prej kot v 30-ih sekundah)
19 | Nosilnost mize najmanj 350kg
20 | Pogoni za premikanje operacijske mize se lahko aktivirajo z:
21 | Krmilno ploščo, integrirano v steber (v osnovni opremi)
22 | Ročnim IR (infra rdeče) daljinskim upravljalcem, plastično ohišje z membransko tipkovnico in LCD zaslonom na katerem so prikazani nastavljeni nakloni delov plošče ter stanje napolnjenosti baterije. Tipkovnica je preprosta za uporabo in odporna na razkužila, obratovanje z integriranim kompletom baterij, ki zadostuje za več dni obratovanja; zvočno signaliziranje nizkega stanja napolnjenosti baterije. Polnjenje preko napajalne enote | KOM | 1
23 | Mobilna napajalna enota, za permanentno, induktivno polnjenje ročne IR krmilne enote | KOM | 1
24 | Osnovna modularna OP plošča | KOM | 2
25 | Osnovna modularna op. plošča naj bo razdeljena v spodnjo hrbtno sekcijo in sedežno ploščo.
26 | Okvir plošče OP mize in stranska tirnica (10 x 25 mm) izdelani iz CrNi- jekla
27 | Plošča med okvirjem mora biti brez prečk in primerna za radioskopije.
28 | Hibridne blazine debeline 80mm naj bodo propustne za RTG žarke, električno prevodne.
29 | Električni pogon plošče OP mize za vzdolžno pomikanje, funkcije dviganja/spuščanja hrbtne plošče in vznožne plošče – bodisi skupaj ali ločeno, kot se želi.
30 | Vsi pogoni imajo elektronsko krmiljen mehanizem za mehak zagon in zagotavljajo, da pri premikih ne prihaja do nikakršnih tresljajev.
31 | Ploščo mora biti mogoče premikati v različne položaje na transporterju
32 | Vsi modularni deli (vzglavni, nožni, hrbtni…) morajo omogočati enostavno in hitro namestitev ali odstranitev, kar pomeni, da je to moč opraviti intraoperativno brez uporabe dodatnega orodja
33 | Vzdolžni pomik vsaj 350 mm, da se omogoči intraoperativno rentgensko diagnostiko celotnega telesa.
34 | Plošča OP mize in vtične module (glej spodaj), s katerimi jo je mogoče prilagajati različnim kirurškim disciplinam in različnim telesnim velikostim pacientov.
35 | Vrnitev OP plošče v položaj “0“ je hitrejše od 30 sekund
36 | Možno naj bo električno nastavljanje v Trendelenburg in anti-Trenedelenburg s stranskimi nagibi levo in desno, z gibanjem hrbtne plošče in vznožnih plošč gor in navzdol ter navzdolžnim pomikom.
37 | DODATNI SEGMENTI OP PLOŠČE ZA SPLOŠNO KIRURGIJO
38 | Univerzalni ekstenzijski segment z motornim pogonom | KOM | 2
39 | Univerzalni ekstenzijski segment z motornim pogonom z izrezom | KOM | 2
40 | Štiridelna nožna plošča, kompatibilna s ekstenzijskim segmentom | KOM | 2
41 | Hrbtna plošča kompatibilna z motornim pogonom | KOM | 2
42 | Podaljšek hrbtne plošče, kompatibilen tudi z osnovno ploščo | KOM | 2
43 | Vzglavna plošča z možnostjo nastavitve naklona | KOM | 2
44 | Deska za roko dolžine med 400 in 500 mm | KOM | 2
45 | Pozicioner zdrave roke v L obliki z notranje strani oblazinjen, nameščanje na stransko tirnico | KOM | 2
46 | Nosilec za anastezijski zastor | KOM | 2
47 | Raztezni podaljšek za anastezijski zastor | KOM | 2
48 | Infuzijsko stojalo s 4 kljukicami, po višini nastavljivo. Najnižja točka stojala mora biti največ 2000 mm od tal pri najvišjem položaju mize, stojalo pa naj bo za zagotavljanje pretoka infuzijskih tekočin moč dvigniti vsaj 1500 mm nad nivo mize. | KOM | 2
49 | Pas za pritrditev telesa, s sponkami za pritrditev na stransko tirnico | KOM | 2
50 | Polkrožna podložna blazina za glavo | KOM | 2
51 | Stojalo mobilno za shranjevanje delov miz z dvema košarama | KOM | 2
52 | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, ki se namesti na stransko šino, in je z enim gumbom nastavljiv v treh zglobih | KOM | 4
53 | Opornik za sramno kost | KOM | 2
54 | Hrbtni opornik | KOM | 2
55 | Motorizirana naprava za pozicioniranje kolena | KOM | 1
56 | Radialna sponka | KOM | 4
57 | TRANSPORTER S TRENDELENBURG POZICIJO | KOM | 2
58 | Mogoče ga je lahko premikati v vse smeri s štirimi kolesi, ter z dvema dodatnima za držanje smeri.
59 | Lahko se približa stebru s čelne ali vznožne strani, ne glede na nastavitev mizne plošče na stebru.
60 | Tranporter je opremljen z baterijo, ki omogoča obnovljivo polnjenje. | KOM | 2
61 | Za polnjenje transporterja oz. baterije mora imeti napajalno enoto | KOM | 1
62 | Spreminjanje položajev plošče na transporterju je možno z elektrokomandami - (baterija in ročni daljinec)
63 | Trendelenburg/nasproti Trendelenburgu +/- 15 °
64 | Tehnični podatki:
65 | Širina vključno s kolesi: največ 950 mm
66 | Nosilnost: najmanj 380 kg
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
[5 empty] | MESEČNA VREDNOST | 5-LETNA VREDNOST
VZDRŽEVANJE PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE BREZ DDV
VREDNOST DDV
VZDRŽEVANJE PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE Z DDV
Datum:
Žig in podpis: