## List za DOBAVITELJA
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 1: SPLOŠNE OSTEOSINTETSKE PLOŠČE IN VIJAKI ZA VELIKE KOSTI
Vse plošče naj imajo na kostni strani profil za zmanjšanje kontaktne površine in povečanje trenja med kostjo in ploščo. Vse naj imajo ovalne luknje zaradi možnosti pritezne osteosinteze. Vijaki morajo ustrezati ploščam. Kortikalni vijaki morajo biti vseh dolžin z dvomilimetrskimi preskoki, Spongiozni vijaki morajo biti vseh dolžin s petmilimetrskimi preskoki. Ponudba mora zajemati vedno tudi pripadajoče podložke za posamezen tip vijak ( z zobci in brez)
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Ravne stegnenične plošče, velikost med 100 in 400mm | kom | 2
2 | Ravne golenične plošče, velikost med 80 in 300 mm | kom | 22
3 | Univerzalna rekonstrukcijska plošča, možnost oblikovanja po meri med operativnim posegom v vseh ravninah, z vsaj pritezno oblikovanimi luknjami za vijake, velikosti od 18 do 120 mm | kom | 1
4 | Vijaki za univerzalno rekonstrukcijsko ploščo | kom | 35
5 | 95⁰ kondilarna plošča s klinami od 50-80mm, dolžine plošč od 120 – 250mm | kom | 1
6 | 90⁰ , 100⁰kondilarna plošča s klinami od 40 – 70 mm, 10-20mm odmikom s korakom po 5 mm | kom | 1
7 | 110⁰, 120⁰, 130⁰ kotna plošča z klinami med 60 in 100 mm | kom | 1
8 | Osteosintetska plošča tanka, z zagozditvenimi zobi, namenjena elastični osteosintezi dolgih kosti in fiksacijo s trakovi, iz titana | kom | 1
9 | Kortikalni samorezni vijaki različnih premerov najmanj med 2-5mm, različnih dolžin najmanj od 18 do 140MM, s korakom. | kom | 136
10 | Spongiozni vijaki premer 6,5mm, na razpolago s polnim, polovičnim in kratkim navojem, različnih dolžin najmanj od 20 do 120MM, s korakom. | kom | 10
11 | Kanulirani vijaki različnih premerov najmanj med 4-7mm, na razpolago s kratkim in dolgim navojem, različnih dolžin najmanj od 12 do 120MM, s korakom, iz titana | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 2: ANATOMSKO SPECIFIČNE PLOŠČE ZA ODRASLE
Vse plošče naj imajo na kostni strani profil za zmanjšanje kontaktne površine in povečanje trenja med kostjo in ploščo. Vse naj imajo ovalne luknje zaradi možnosti pritezne osteosinteze. Vijaki morajo ustrezati ploščam. Kortikalni vijaki morajo biti vseh dolžin z dvomilimetrskimi preskoki, Spongiozni vijaki morajo biti vseh dolžin s petmilimetrskimi preskoki. Ponudba mora zajemati vedno tudi pripadajoče podložke za posamezen tip vijak ( z zobci in brez).
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Kavljaste osteosintetske plošče za stabilizacijio trohantra oziroma s trohantrom povezanih kostnih fragmentov, vsaj 4 dolžine med 130-390mm. | kom | 18
2 | Vijaki za kavljaste osteosintetske plošče. | kom | 200
3 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno stegnenico s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov za odrasle, dolžine med 170-350mm | kom | 8
4 | Anatomsko oblikovana plošča za distalno stegnenico (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov za odrasle, dolžine med 150-360mm | kom | 1
5 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno tibijo (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov, dolžine med 140-300mm | kom | 1
6 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno tibijo (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. za odrasle, dolžine med 100-300mm | kom | 1
7 | Anatomsko oblikovana plošča za distalno tibijo (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov, za odrasle, s pripadajočimi vijaki. | kom | 1
8 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalni humerus s hibridnimi luknjami za aplikacijo kotno stabilnih in priteznih vijakov, za odrasle, s pripadajočimi vijaki | kom | 1
9 | Anatomsko oblikovana plošča za distalni humerus (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov kirurško jeklo. za odrasle, s pripadajočimi vijaki. | kom | 1
10 | Anatomsko oblikovana plošča za distalni humerus (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. | kom | 1
11 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno ulno s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. | kom | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 3: SPONKE IN ŽICE
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Sponke za osteosintezo, širina 20-25mm | kom | 1
2 | Kirschnerjeve žice z ostro konico premera 0,6-3,0 mm dolžine 100-300mm | kom | 430
3 | Kirschnerjeve žice navojno konico premera 0,8-3,0 dolžine 150m- 200m | kom | 60
4 | zaščitne kapice za Kirschnerjeve žice | kom | 200
5 | Žica za cerklažo, premera od 0,8-1,5, dolžine okvirno 10m | kom | 3
6 | Trak za cerklažo |  | 10
7 | Kabel za cerklažo | kom | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 4: OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA ELONGACIJE IN EPIFIZIODEZE
Zunanji fiksater za manjše otroke do 12 let za razmik osteotomiranih delov dolgih kosti do 80 mm, s krogličnimi sklepi na obeh straneh elongacijskega dela za možno hkratno angularno korekcijo. Ponudba mora vključevati pripadajoče samovrezne vijake premera 6mm, dolžine vsaj med 120-250mm in klasične vijake, ki potrebujejo ustrezen vrezovalec navojev dimenzij med 120-250 mm. Vijaki imajo lahko različno dolžino navojnice.
ZAP. ŠT. |  | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Zunanji fiksater za manjše otroke do 12 let | kom | 1
2 | Zunanji fiksater za starejše otroke in mladostnike | kom | 1
3 | Linearne plošče | kom | 10
4 | H-plošče | kom | 1
5 | Vijaki za plošče za temporerne epifiziodeze | kom | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 5: OSTEOSINTETSKE PLOŠČE ZA OTROKE
Osteosintetske plošče za dolge kosti okončin, po principu »locking compression plate«(LCP), različnih dolžin, z ustreznimi vijaki za pričvrstitev uni- in bikortikalno ter fiksacijo v kostno spongiozo. Plošče morajo dovoljevati modeliranje pred aplikacijo na operiranem mestu (korekcija angularnih deformacij in torzija). Na razpolago morajo biti plošče in pripadajoči vijaki različnih dolžin, velikosti in debelin, da se jih lahko izbor prilagaja glede na velikost otroka oz. nedoraslo osebo do konca kostne rasti. Kolčne in kondilarne plošče za izvajanje valgizacije, varizacije in derotacije. Plošče morajo imeti različne nagibe vsaj med 90°-110°, različno debelino (vsaj med 2,7-5,0 mm ), različnih dolžin. Ponudba mora vključevati ustrezne in kompatibilne vijake.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Infantilne plošče (otroci do 5let) | kom | 1
2 | Standardne otroške plošče | kom | 1
3 | Vijaki za fiksacijo plošč | kom | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 6: Sistem univerzalnih zaklepnih plošč za osteosinetezo sprednjega in srednjega stopala
Sistem za osteosintezo mora vsebovati plošče, vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanijeve zlitine. Obsegajo naj plošče različnih dolžin in oblik, primernih anatomiji kosti prednjega in srednjega stopala. Ploščice naj bodo oblik črke I, Y, T, L, H in X. Luknje za vijake naj bodo zasnovane tako, da omogočajo uporabo po principu dinamične kompresije, kot tudi kotne stabilnosti. Plošče naj bodo različnih velikosti, ločijo naj se glede na velikost vijakov, ki se uporabljajo za fiksacijo. Velikosti vijakov naj bodo tri različne, med 2.0 mm in 2.7 mm. Širši izmed dveh svedrov za uvajanje najožjega vijaka po principu medfragmentnega pritega mora biti enake širine kot ožji izmed dveh svedrov za uvajanje najširšega vijaka po principu medfragmentntega pritega. Vijaki morajo biti dveh vrst - za uporabo po principu dinamične kompresije in kotne stabilnosti. Vijaki naj bodo samovrezni in samonavojni. Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, preden nastopi plastična deformacija ležišča. Dolžine najožjih vijakov naj bodo med 6 in 30 mm v korakih najmanj po 2 mm, dolžine najširših med 10 in 40 mm, v korakih po 2 mm.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Plošče | kom | 11
2 | Vijaki z glavo | kom | 15
3 | Vijaki brez glave | kom | 78
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 7: Sistem namenskih plošč za artrodeze in osteotomije srednjega in zadnjega stopala
Sistem za osteosintezo mora vsebovati plošče, vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanijeve zlitine. Obsegajo naj univerzalne plošče s štirimi luknjami za zaklepne vijake, uporabne za artrodeze v področju tarzusa (npr. talonavikularno) ter namenske plošče za medializacijsko osteotomijo petnice, namenske plošče za osteotomijo po Evansu, Cottonu in namenske plošče za artrodezo prvega metatarzo-kuneiformnega sklepa z možnostjo plantarizacije stopalnice ter možnost plantarne postavitve ploščice za enak namen. Vijaki za pričvrstitev plošč naj bodo premera 3.5 mm in dveh vrst – pritezni in zaklepni, kadar je to zaradi anatomije ustrezneje, lahko na posameznih mestih tudi 2.7 mm. Univerzalne plošče naj bodo dolžin 14-24 mm. Plošče za medializacijsko osteotomijo naj omogočajo medializacijo za vsaj 6 - 10 mm v korakih po 2 mm. Zagozde na ploščah za osteotomijo po Evansu naj omogočajo podaljšavo lateralne kolumne za vsaj 2-8 mm v korakih po 2 mm, enako pri osteotomiji po Cottonu
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Plošče | kom | 38
2 | Vijaki zaklepni | kom | 172
3 | Vijaki pritezni | kom | 16
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
| Datum: | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
| Žig in podpis ponudnika: | VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
PONUDNIK:_________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 8: Sistem vijakov z navojno kompresijsko glavo 1
Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake dveh velikosti. Prva naj bo¸na navojnem delu nekje med 2.4 in 2.5 mm, druga nekje med 2.8 in 3.2 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijakov obeh velikosti naj bodo vsaj med 14 in 40 mm. Zaželjeno je, da je vsaj del ranga velikosti na voljo tudi z delnim navojem. Sistem mora obsegati vodilne K-žice enake dimenzije za obe velikosti vijakov, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta. Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, preden nastopi plastična deformacija ležišča.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki 1 | kom | 7
2 | Vijaki 2 | kom | 31
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
| Datum: | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
| Žig in podpis ponudnika: | VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 9: Sistem vijakov z navojno kompresijsko glavo 2
Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake premera navojnega dela nekje med 3.3 in 3.7 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijakov naj bodo vsaj med 20 in 70 mm. Sistem mora obsegati vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta. Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, preden nastopi plastična deformacija ležišča.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulirani | kom | 26
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 10: Sistem vijakov z navojno kompresijsko glavo 3
Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake premera navojnega dela nekje med 4.3 in 4.7 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijakov naj bodo vsaj med 30 in 70 mm. Sistem mora obsegati vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulirani | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 11: Sistem vijakov z navojno kompresijsko glavo 4
Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake premera navojnega dela nekje med 4.8 in 5.5 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijakov naj bodo vsaj med 30 in 70 mm. Sistem mora obsegati vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulirani | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 12: Sistem vijakov z navojno kompresijsko glavo 5
Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake premera navojnega dela nekje med 6.5 in 8.0 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijakov naj bodo vsaj med 40 in 120 mm. Sistem mora obsegati vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulirani | kom | 53
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 13: Sistem vijakov za perkutano korekcijo hallux valgus deformacije
Sklop naj vsebuje vijake in inštrumente za njihovo vgraditev, namenjeni naj bodo osteosintezi perkutanih osteotomij chevron in Akin. Obsega naj vijake velikosti 3.0 in 4.0 mm, ki so kanulirani, polnega navoja, glavo pa imajo navojno, odrezano pod kotom, namenjeno vgradnji od kotom.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulirani | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 14: Sistem plošč za osteosintezo zlomov in osteotomij v predelu gležnja
Sistem naj vsebuje implantate in inštrumente za njihovo vgraditev. Vsebuje naj anatomsko oblikovane plošče za postavitev vzdolž medialnega, lateralnega in tretjega maleola, različne za levo in desno nogo. Sistem naj vsebuje možnost fiksacije na kost s kortikalnimi in zaklepnimi vijaki. Velikost vijakov 3.5 mm oziroma povsem distalno lahko 2.7mm. Zaradi možnosti uporabe pri obproteznih zlomih naj imajo distalni zaklepni vijaki možnost variabilnega kota.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Plošče | kom | 20
2 | Vijaki | kom | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 15: VSADEK ZA ZUNAJSKLEPNO STABILIZACIJO SKLEPA
Vsadek naj bo izdelan iz biološko kompatibilne kovine, zaželjeno iz titanijeve zlitine. Dobavljiv naj bo v vsaj 5. velikostih, ki ustrezajo tako pediatrični kot tudi odrasli populaciji. Predviden naj bo za doživljenjsko vstavitev oziroma ne sme biti namenjen zgolj začasni uporabi. Namenjen naj bo vstavitvi v tarzalni kanal sinus tarzi. Vsadek naj bo v uporabi že vsaj 10 let, uporaba naj bo izkazana s kliničnimi raziskavami, iz katerih mora biti tudi razvidno, da ga je bilo potrebno zaradi bolečin odstraniti v manj kot 10% primerov.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vsadek za zunajsklepno stabilizacijo subtalarnega sklepa | kom | 27
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 16: Ostesintetski material za artrodezo gležnja
Sistem za osteosintezo mora vsebovati plošče, vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanijeve zlitine. Sistem naj obsega namenske anatomsko oblikovane plošče za artrodezo gležnja. Na voljo naj bodo najmanj različice plošč za tibiotalarno artrodezo skozi prednji pristop, tibiotalarno artrodezo skozi lateralni pristop, tibio-talo-kalkanearno artrodezo skozi lateralni pristop in tibio-talo-kalkanearno artrodezo skozi posteriorni pristop. Plošče naj bodo zaradi anatomske specifičnosti različne za levi in desni gleženj. Na kost naj jih bo moč pritrditi s spongioznimi, kortikalnimi in zaklepnimi vijaki, velikost vijakov med 4.5 in 6.0 mm. Plošče morajo omogočati kompresijo artrodeze po principu dinamične interfragmentarne kompresije. Zaželjeno je, da je na plošči prisotna tudi luknja, ki omogoča kompresijo po principu priteznega vijaka.
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Plošče | kom | 15
2 | Vijaki | kom | 60
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 17: MATERIAL ZA VARIZACIJSKO OSTEOTOMIJO
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | kotno stabilna titanova plošča za varizacijo stegnenice z medialne strani s tehniko zaprtega klina (desna – leva). | kom | 3
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 18: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip1
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo stegnenice z lateralne strani s tehniko odprtega tipa (desna - leva). | kom | 5
2 | kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo tibije z notranje strani, ki omogoča korekcijo osi tudi brez dodatne spongoplastike. | kom | 13
3 | Samozaklepni vijaki | kom | 60
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 19: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip2
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo tibije z notranje strani, ki omogoča vrtanje kanalov in vstavitev vijakov v različnih nagibih in smereh. | kom | 5
2 | Samozaklepni vijaki | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 20: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip3
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Titanijeva plošča v obliki osmice za fiksacijo kostnega bloka pri stabilizaciji ramenskega sklepa | kom | 15
2 | Kanulirani titanijevi vijaki različnih velikosti in dolžin | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 21: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip4
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | K žice za osteotomijo kosti z navojem in možnostjo odloma na različnih dolžinah žice | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETi
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETi
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v APP
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | link | link | link | link | link | (prazno)
Na tem listu ne izpolnjujte ničesar!