TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: Laboratorijski material in reagenti

- SKLOP 1: MATERIAL ZA BIOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR BECKMAN COULTER OLYMPUS AU

- SKLOP 2: MATERIAL ZA PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR RADIOMETER ABL-800 BASIC

- SKLOP 3: MATERIAL ZA KVALITATIVNO ANALIZO URINA VEZANO NA APARAT COBAS U 411

- SKLOP 4: MATERIAL ZA HEMATOLOŠKE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR BECKMAN COULTER UNICELL

- SKLOP 5: MATERIAL ZA PREISKAVE VEZANE NA KOAGUALACIJSKI ANALIZATOR SYSMEX CA 540/CA 660

- SKLOP 6: MATERIAL ZA IMUNOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA NALIZATOR ADVIA CENTAUR CP (SIEMENS)

- SKLOP 7: KONTROLNI SERUMI BIORAD ZA DELO NA ANALIZATORJIH ADVIA CENTAUR CP IN ROCHE U-411

- SKLOP 8: PRIBOR IN EPRUVETE ZA ODVZEM VENSKE KRVI

- SKLOP 9: TESTNI LISTIČI  ZA DELO Z GLUKOMETRI ACCUCHEK AVIVA (ROCHE)

- SKLOP 10: KIVETE IN KONTROLNA KRI ZA DELO S HEMOCUE HB-201PLUS

Material, naveden v sklopih 1-6 mora biti originalen od proizvajalca analizatorja.

Kontrolni material, naveden v sklopu 7 mora imeti podane vrednosti za analizator, ki je naveden.

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE  ZA ODVZEM VENSKE in KAPILARNE KRVI

Splošne zahteve naročnika

- Celoten program artiklov za vakuumski odvzem venozne krvi  mora biti od istega proizvajalca zaradi zagotavljanja medsebojne kompatibilnosti komponent in zagotavljanja varnosti v skladu s standardi CLSI H1-A5 in H3-A6 (ponudnik mora priložiti dokazilo).

- Ponujeni artikli morajo izpolnjevati zahteve za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih. Imeti morajo CE oznako, izdelani in označeni morajo biti v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in mednarodnimi standardi (ponudnik mora predložiti izjavo EC o skladnosti).

- Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z EU direktivo 2010/32/EU in Uredbo Vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodbe z ostrimi pripomočki (UL RS, št. 46/13), ki predpisuje uporabo izdelkov z izboljšavami za preprečevanje poškodb z ostrimi medicinskimi predmeti in  prenosa okužbe v zdravstvu.

- Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z uredbami EU o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in določili Pravilnika o medicinskih pripomočkih (UL RS št. 37/2010, 66/12) ter s Kriteriji za izbor pribora in epruvet za odvzem krvi (RSK za laboratorijsko diagnostiko, 9.3.2006).

- Medicinski pripomočki za vakuumski odvzem venozne krvi, ki so v kontaktu z bolniki in medicinskim osebjem, kot sta podveza za večkratno in podveza enkratno uporabo ne smejo vsebovati lateksa (ponudnik mora predložiti dokazilo).

- Epruvete za vakuumski odvzem venske krvi morajo biti dveh standardnih dimenzij  13x75 mm in 13x100 mm in kompatibilne z naslednjimi analizatorji: Olympus AU 480, BeckmanCoulter Unicell DxH 600, Siemens Advia Centaur CP, Sysmex CA 540/660  ter s centrifugami Centric 400R, Centric 322 proizvajalca Tehtnica Železniki (ponudnik mora na zahtevo predložiti dokazilo o kompatibilnosti epruvet z analizatorji in centrifugami).

Strokovne zahteve naročnika za pripomočke za vakuumski odvzem venske krvi

Zahteva se zaprt vakuumski sistem za odvzem venozne krvi za enkratno uporabo in z izboljšavami za varno delo pred vbodom.

Epruvete: s prosojno etiketo, sterilne, iz patentirane prosojne plastike (polietilen tereftalat, PET), različnih volumnov in z različnimi aditivi. Vakuum in aditivi v epruvetah morajo biti stabilni. V epruvetah mora biti ustrezen podtlak za optimalno polnjenje. Dodatki v epruvetah morajo biti v skladu z veljavnimi standardi (ponudnik mora priložiti dokazilo), epruvete morajo imeti standardne barvne kode zamaškov. Na vsaki epruveti mora biti oznaka CE, datum uporabnosti, vrsta epruvete. Epruvete morajo zadostiti zahtevam standardov CLSI H1-A5 in H3-A6. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priložiti certifikat kontrole kakovosti  za lot.

Zamaški epruvet: epruvete morajo imeti standardizirano barvo zamaška, ki definira aditiv v epruveti, oz. vrsto vzorca za analizo. Zamaški se morajo varno in enostavno odstraniti z epruvete. Prevlečeni morajo biti s silikonom, ki preprečuje lepljenje krvi na njihovo notranjost. Narejeni morajo biti  iz  kakovostne gume, ki se ne lušči pri prebadanju in preprečuje izgubo vakuuma in aditivov.

Epruvete z inertnim gelom:  gel mora po ustreznem centrifugiranju tvoriti stabilno pregrado med celicami in krvno tekočino in se ne sme luščiti. Epruvete z gelom morajo biti primerne tudi za določanje hormonov.

Epruvete KEDTA: zahtevamo epruvete s suhim K2EDTA ali K3EDTA  zaradi manjšega vpliva na razredčitev vzorca.

Epruvete LiH: zahtevamo suhi Li Heparin, z gelom ali brez.

Epruvete za teste hemostaze: vsebovati morajo 0,109 M 3,2 % pufran Na citrat. Epruvete morajo imeti dvojno steno (epruveta v epruveti ali sendvič) iz dveh različnih materialov (PET/PP) in optimalnim polnjenjem (oznaka polnjenja na steni epruvete), tako da po odvzemu krvi ostane v epruveti čim manj rezidualnega volumna, tudi pri manjšem volumnu epruvete.

Epruvete s trombinom: serumska epruveta 5 ml z gelom, ki vsebuje trombin in omogoča hitro procesiranje serumskega vzorca.

Epruvete brez aditivov: sterilne, s prosojno etiketo brez kakršnega koli aditiva, dimenzije 13x75 mm in zamaškom kot je opisan zgoraj (za delo na aparatu, transport vzorcev, za odvzem krvi z metuljčkom kot prva epruveta).

Igle: sterilne, obojestranske, z gladko površino in za enkratno uporabo. Ponudnik mora ponuditi  navadne igle treh standardnih dimenzij, varne igle z nameščenim varnostnim zaklepom in signalne igle z nameščenim varnostnim zaklepom. Signalne igle omogočajo pri težavnih odvzemih vizuelno oceno, da je bil vstop v veno ustrezen. Varne igle morajo biti v skladu z določili EU direktive in uredbe vlade RS iz tč.3. Varna igla mora imeti nameščen zaklep na igli, ta pa ne sme ovirati postopka odvzema; mora se enoročno zakleniti, tako da se prepreči ponovni kontakt s konico igle in ostanki krvi.

Metuljčki za odvzem krvi (winged blood collection set): sterilni, za enkratno uporabo, z integriranim luerjem, dveh standardnih dimenzij (21 in 23 G). Metuljček mora imeti varnostni mehanizmom na sprožilo, ki po končanem odvzemu krvi, ko je igla še v veni, omogoča poteg igle iz vene v telo metuljčka navznoter. Metuljček mora izpolnjevati zahteve za varen pripomoček v skladu z EU Direktivo in uredbe vlade RS in  iz tč. 3.

Metuljčki morajo biti kompatibilni z držalom za igle (holderjem) in epruvetami.

Držala za igle (holder): ponudnik mora ponuditi držala za enkratno in večkratno uporabo. Držalo za igle z večkratno uporabo mora imeti sprožilni mehanizem za odstranitev igle.

Pripomočki

Dispenzer za pripravo krvnega razmaza: zahtevamo dispenzer s kovinsko iglo za prebadanje zamaška na epruveti.

- OSTALE ZAHTEVE

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra

- Roki: dobave blaga v roku 7-14 dni  od naročila naročnika, DDP Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Lekarna, razloženo

- Rok uporabe: najmanj še eno leto od dneva dostave;

- Pakiranje: osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo

- Način transporta: ustrezen transport reagentov in kontrolnega materiala, kjer se zahteva ohlajeno 2-8°C ali zamrznjeno (hladna veriga)

- Način prevzema blaga/dobave: poleg klasične dobavnice mora biti dobavnica v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora bit napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni implantati izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.