TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- PREDMET NAROČILA/OPIS PREDMETA NAROČILA: LABORATORIJSKI

- MATERIAL  IN REAGENTI

- SKLOP 1: MATERIAL ZA BIOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR BECKMAN COULTER OLYMPUS AU 480 ISE

- SKLOP 2: MATERIAL ZA PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR RADIOMETER ABL-800 BASIC

- SKLOP 3: MATERIAL ZA KVALITATIVNO ANALIZO URINA VEZANO NA APARAT COBAS U 411

- SKLOP 4: MATERIAL ZA HEMATOLOŠKE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR BECKMAN COULTER UNICELL DxH 600

- SKLOP 5: MATERIAL ZA PREISKAVE VEZANE NA KOAGUALACIJSKI ANALIZATOR SYSMEX CA 540/CA 660

- SKLOP 6: MATERIAL ZA IMUNOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR ADVIA CENTAUR CP (SIEMENS)

- SKLOP 7: KONTROLNI SERUMI BIORAD ZA DELO NA ANALIZATORJIH ADVIA CENTAUR CP IN ROCHE U-411

- SKLOP 8: PRIBOR IN EPRUVETE ZA ODVZEM VENOZNE KRVI

- SKLOP 9: TESTNI LISTIČI  ZA DELO Z GLUKOMETRI ACCUCHEK AVIVA (Roche)

- SKLOP 10: KIVETE IN KONTROLNA KRI ZA DELO S HEMOCUE HB-201plus

Material, naveden v sklopih 1-6 mora biti originalen od proizvajalca analizatorja.

Kontrolni material, naveden v sklopu 7 mora imeti podane vrednosti za analizator, ki je naveden.

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE  ZA ODVZEM VENOZNE KRVI (sklop 8)

SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Celoten program artiklov za vakuumski odvzem venozne krvi  mora biti od istega proizvajalca zaradi zagotavljanja medsebojne kompatibilnosti komponent in zagotavljanja varnosti, skladno s CLSI GP39-A6 (ponudnik mora priložiti dokazilo).

- Ponujeni izdelki morajo izpolnjevati zahteve za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih in določilih Pravilnika o medicinskih pripomočkih. Imeti morajo CE oznako, ki zagotavlja skladnost z uredbo EU IVD MDD. Izdelani in označeni morajo biti v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in mednarodnimi standardi (ponudnik mora predložiti izjavo EC o skladnosti).

- Epruvete za vakuumski odvzem venske krvi morajo zadostiti zahtevam standardov CLSI CLSI GP39-A6 oz. NCCLS H1-A5.

- Ponujeni izdelki morajo biti varni, v skladu z EU direktivo 2010/32/EU in Uredbo Vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodbe z ostrimi pripomočki, ki predpisuje uporabo izdelkov z izboljšavami za preprečevanje poškodb z ostrimi medicinskimi predmeti in  prenosa okužbe v zdravstvu (UL RS št.46/13).

- Medicinski pripomočki za vakuumski odvzem venozne krvi, ki so v kontaktu z bolniki in medicinskim osebjem, kot sta podveza za večkratno in podveza za enkratno uporabo ne smejo vsebovati lateksa (ponudnik mora predložiti dokazilo, da je izdelek brez lateksa).

Strokovne zahteve naročnika za pripomočke za vakuumski odvzem venske krvi

Zahteva se zaprt vakuumski sistem za odvzem venozne krvi za enkratno uporabo in z izboljšavami za varno delo pred vbodom in prenosom okužbe.

Epruvete: dveh standardnih dimenzij  13x75 mm in 13x100 mm, sterilne, s prosojno etiketo, iz patentirane prosojne plastike (polietilen tereftalat- PET), različnih volumnov in z različnimi aditivi. Dodatki v epruvetah morajo biti v skladu z veljavnimi standardi CLSI GP39-A6 oz H1-A5 (ponudnik mora priložiti dokazilo), imeti morajo standardne barvne kode zamaškov, ki definira aditiv v epruveti, oz. vrsto vzorca za analizo. Vakuum in aditivi v epruvetah morajo biti stabilni. V epruvetah mora biti ustrezen podtlak za optimalno polnjenje. Na vsaki epruveti mora biti oznaka CE, datum uporabnosti, vrsta epruvete. Na morebitno zahtevo naročnika mora ponudnik priložiti certifikat kontrole kakovosti  za lot. Epruvete  morajo biti kompatibilne z naslednjimi analizatorji: Olympus AU 480, BeckmanCoulter Unicell DxH 600, Siemens Advia Centaur CP, Sysmex CA 540/660  ter s centrifugami Centric 400R, Centric 322 proizvajalca Tehtnica Železniki (ponudnik mora na zahtevo predložiti dokazilo o kompatibilnosti epruvet z analizatorji in centrifugami). Zamaški epruvet: se morajo varno in enostavno odstraniti z epruvete. Prevlečeni morajo biti s silikonom, ki preprečuje lepljenje krvi na njihovo notranjost. Narejeni morajo biti  iz  kakovostne gume, ki se ne lušči pri prebadanju (delo na hematološkem analizatorju) in preprečuje izgubo vakuuma in aditivov.

Epruvete z inertnim gelom:  gel mora po ustreznem centrifugiranju tvoriti stabilno pregrado med celicami in krvno tekočino in se ne sme luščiti. Serumske epruvete z gelom morajo biti primerne tudi za določanje hormonov (na morebitno zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti dokazilo).

Epruvete KEDTA: zahtevamo epruvete s suhim K2EDTA zaradi manjšega vpliva na razredčitev vzorca.

Epruvete LiH: zahtevamo epruvete s suhim Li Heparinom, z gelom ali brez gela.

Epruvete za teste hemostaze: vsebovati morajo 0,109 M 3,2 % pufran Na citrat. Epruvete morajo imeti dvojno steno (epruveta v epruveti ali sendvič) iz dveh različnih materialov (PET/PP) in optimalnim polnjenjem (oznaka polnjenja na steni epruvete), tako da po odvzemu krvi ostane v epruveti čim manj rezidualnega volumna, tudi pri manjšem volumnu epruvete.

Epruvete s trombinom: serumska epruveta 5 ml z gelom, ki vsebuje trombin in omogoča hitro procesiranje serumskega vzorca.

Epruvete brez aditivov: sterilne, s prosojno etiketo brez kakršnega koli aditiva, dimenzije 13x75 mm in zamaškom kot je opisan zgoraj (za delo na aparatu, transport vzorcev, za odvzem krvi z metuljčkom kot prva epruveta).

Igle: sterilne, obojestranske, z gladko površino in za enkratno uporabo. Ponudnik mora ponuditi  navadne igle treh standardnih dimenzij, varne igle z nameščenim varnostnim zaklepom in signalne igle z nameščenim varnostnim zaklepom. Signalne igle omogočajo pri težavnih odvzemih vizuelno oceno, da je bil vstop v veno ustrezen. Varne igle morajo biti v skladu z določili EU direktive in uredbe vlade RS iz tč.4. Varna igla mora imeti nameščen zaklep na igli, ta pa ne sme ovirati postopka odvzema; mora se enoročno zakleniti, tako da se prepreči ponovni kontakt s konico igle in ostanki krvi.

Metuljčki za odvzem krvi (winged blood collection set): sterilni, za enkratno uporabo, z integriranim luerjem, dveh standardnih dimenzij 21G (0,8x19 mm) in 23G (0,6x19mm). Metuljček mora imeti varnostni mehanizem na sprožilo, ki po končanem odvzemu krvi, ko je igla še v veni, omogoča poteg igle iz vene v telo metuljčka navznoter. Metuljček mora izpolnjevati zahteve za varen pripomoček v skladu z EU Direktivo in uredbe vlade RS in  iz tč. 4.

Metuljčki morajo biti kompatibilni z držalom za igle (holderjem) in epruvetami.

Držala za igle (holder): ponudnik mora ponuditi držala za enkratno uporabo.

Pripomočki

Dispenzer za pripravo krvnega razmaza: zahtevamo dispenzer s kovinsko iglo za prebadanje zamaška na epruveti.

- OSTALE ZAHTEVE

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra

- Roki: dobave blaga v roku 7-14 dni, v nujnih primerih pa v roku 24 ur  od naročila naročnika, FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Lekarna, razloženo

- Rok uporabe: najmanj še eno leto od dneva dostave.

- Pakiranje: osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Način transporta: ustrezen transport reagentov in kontrolnega materiala, kjer se zahteva ohlajeno 2-8°C ali zamrznjeno (hladna veriga).

- Način prevzema blaga/dobave: poleg klasične dobavnice mora biti dobavnica v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora bit napisana v slovenskem jeziku.

- Na morebitno zahtevo naročnika morajo ponudniki tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb predložiti vzorce ponujenih izdelkov. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve, in sicer vsaj eno zaprto transportno pakiranje. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni artikli izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.