**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Predmet javnega naročila: **dobava materiala za anestezijo**

* Sklop 1: seti za regionalno anestezijo
* Sklop 2: Spinalne igle
* Sklop 3: Igle za periferne blokade, kompatibilne z nevrostimulatorjem Braun Stimuplex HNS 11/1, vidne pod UZ 360°
* Sklop 4: Igle za periferne blokade, vidne pod UZ 360°

1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

**Sklop 1: seti za regionalno anestezijo**

**1. Set za subarahnoidni blok z iglo 27G**

Set mora vsebovati najmanj:  
1 kom. aspiracijska igla z 5 mikronskim filtrom  
2 kom. pripomoček (gobica) za čiščenje kože na držalu  
1 kom. posodica za razkužilo za kožo (~25 ml)  
3 kom. netkanih tamponov (najmanj premer 50 mm)  
1 kom. fenestrirano (110x115mm) netkano rjuho vel. 60x60 cm  
1 kom. 2 ml brizga z nastavkom luer  
1 kom. 5 ml brizga z nastavkom luer  
1 kom. injekcijska igla za subkutano aplikacijo  
1 kom. 27G x 90 mm spinalna igla s *Pencil point* konico in prozornim držalom z vodilno iglo; držalo mora biti prozorno in kvadratne oblike, da zagotavlja lažjo orientacijo pri rokovanju, vodilo mora omogočati gladko vstavljanje  
1 kom obliž za zaščito vbodnega mesta

**2. Set za kombinirani subarahnoidni blok/epiduralni kateter (CSE) z iglo 27G**

Set mora omogočati uvedbo epiduralnega katetra s hkratno izvedbo subarahnoidne blokade. Set mora vsebovati najmanj:  
1 kom. 18G *Touhy*-jeva igla, ki mora biti na držalu markirana po celotni dolžini  
1 kom. 27G spinalna igla s *Pencil point* konico, ki mora biti prilagojena *Touhy*-jevi igli tako, da se nanjo pričvrsti (omogočati mora enoročni nadzor obeh igel – pričvrščena spinalna igla na *Touhy*-jevo). Fiksirana spinalna igla na *Touhy*-jevi se mora vrteti okoli svoje osi za 360°.  
1 kom. brizga trodelna 10 ml - luer nastavek; zagotavljati mora LOR tehniko  
1 kom. 18G prozoren, radiopačni epiduralni kateter z atravmatsko konico in s stranskimi ovalnimi očesi, dolžine najmanj 90 cm, notranjega premera približno 0,45 mm. Kateter mora biti graduiran.  
1 kom. konektor za epiduralni kateter  
1 kom. luer-lock konektor za epiduralni kateter  
1 kom. 0,2 mikronski ploščati epiduralni filter z nastavkom luer lock  
1 kom. aspiracijska igla z 5 mikronskim filtrom  
2 kom. pripomoček (gobica) za čiščenje kože na držalu  
1 kom. posodica za razkužilo za kožo (~25 ml)  
3 kom. netkanih tamponov (najmanj premer 50 mm)  
1 kom. fenestrirano (110x115mm) netkano rjuho vel. 60x60 cm  
1 kom. 2 ml brizga z nastavkom luer  
1 kom. 5 ml brizga z nastavkom luer  
1 kom. injekcijska igla za subkutano aplikacijo  
1 kom obliž za zaščito vbodnega mesta

**3. Set za epiduralno analgezijo**

Set mora vsebovati najmanj:  
1 kom. 18G *Touhy*-jeva igla, ki mora biti na držalu markirana po celotni dolžini  
1 kom. 18G prozoren radiopačni epiduralni kateter z atravmatsko konico in s stranskimi ovalnimi očesi, dolžine najmanj 90 cm, notranjega premera približno 0,45 mm. Kateter mora biti graduiran.  
1 kom. luer-lock konektor za epiduralni kateter  
1 kom. brizga trodelna 10 ml - luer nastavek; zagotavljati mora LOR tehniko  
1 kom. 0,2 mikronski ploščati epiduralni filter z nastavkom luer lock

**Sklop 2: Spinalne igle**

Spinalna igla s *Pencil point* konico in prozornim držalom z vodilno iglo; držalo mora biti prozorno in kvadratne oblike, da zagotavlja lažjo orientacijo pri rokovanju. Vodilo mora omogočati gladko vstavljanje. Igle morajo biti barvno kodirane.

Ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin in velikosti:  
Igla spinalna 27G x 90mm  
Igla spinalna 27G x 115mm  
Igla spinalna 26G x 90mm   
Igla spinalna 26G x 115mm

Igla spinalna 25G x 90mm

**Sklop 3: Igle za periferne blokade, kompatibilne z nevrostimulatorjem Braun Stimuplex HNS 11/12, vidne pod ultrazvokom 360°**

Če igle niso kompatibilne z nevrostimulatorjem Braun Stimuplex HNS 11/12, mora ponudnik zagotoviti na brezplačno uporabo drug model nevrostimulatorja s kompatibilnimi iglami (3 kom).

1. Igla z atravmatsko konico 30°, **ehogena (vidna pod UZ 360°)**; velikost 20-22G; ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin: 50 mm, 80 mm, 100 mm.

**Sklop 4: Igle za periferne blokade, vidne pod UZ 360°**

1. Igla z atravmatsko konico 30°, **ehogena (vidna pod UZ 360°)**, velikost 20-22G, ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin: 50 mm, 80 mm, 100 mm.

1.2 OSTALE ZAHTEVE

* Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

# Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

* Trajanje naročila: 3 leta
* Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

# Ponudniki bodo morali predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v roku 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.